可移动人工气候室工程参数指标

一、主要指标要求

1、内尺寸：7.5m*5.5m*4.0m，不锈钢钢板厚度大于等于0.8mm；

2、温度控制范围：-20℃~40℃，同一平面2m范围内偏差小于0.5℃，波动度为±0.3℃。从室温至 0℃，温度的下降速度为 1℃/min；从 0℃至~20℃，温度的下降速度约 1℃/ 3 min；从室温至 40℃，温度的上升速度小于 1℃/min；在控制温度达到-15℃、-10℃、0℃、10℃、20℃、30℃时，每隔10min测一次，测试1h内数据，即共7次。

3、相对湿度控制范围：30%~98%，同一平面2m范围内偏差小于8%；

4、制湿时间：相对湿度从机组启动到达到100%RH时长：小于等于30min；以结构高度400mm受电弓支柱绝缘子为样品，在试品附近湿度达到100%后10min内瓷柱及伞裙下表面充分湿润（有水珠）但不流淌；

5、超声波微雾系统一套：雾颗粒直径小于5微米，超声波起雾振子可以通过自动和人工手动控制。

6、高压微雾系统一套，要求雾颗粒直径小于8微米，最大雾颗粒直径不超过15微米；

7、 门及观察窗

（1）在长度为7.5m方向（靠近现有人工气候室侧）可以将6.5m*3.2m*1.5m试品从室外移入室内、室内移入室外各一次。在该方向高度为1.5m中心位置，7.5m长度方向按照2m间隔设置0.5m*0.5m玻璃观察窗三个。

（2）在7.5m方向另一侧开0.9*2.0m门一扇，在墙体高度为1.5m处设置0.5m*0.5m观察窗2个,间距为1.5m。

8、风速：自然环境中起雾时，风速一般不超过2m/s，本气候室要求风速在0.5m/s到2m/s之间可调。在制冷时，可将风速调至高速，增加风循环速度，从而加快制冷速度。当达到设定温度以后，将风速调到低速，然后起雾。

9、纯净水系统：一套，处理后水电导率小于5，纯净水电导率通过在线电导率仪实时监测。

10、220kV高压穿墙套管固定：该套管安装在5.5m方向，距地高度为2.0m，重量为150kg

11、气候室内预留孔洞：为方便接地线、泄漏电流采集及未来蒸汽雾管铺设，需在人工气候室距底部10cm处预留mm孔4个，mm孔3个，mm孔2个。

12、储水箱和起雾水箱温度控制。在纯水系统前需要设置储水箱，雾水温度同绝缘子表面温度如果相差过大，则容易造成模拟效果同实际气候天气相差较大，故需对水温进行控制，水温控制范围为0℃~40℃，波动度为℃。储水箱和起雾水箱共用一套制冷制热机组，为了使水箱中不同位置的水具有良好的温度均匀性，储水箱和起雾水箱中需分别配备一个微型循环水泵以强制水快速流动内循环换热。

二、其他要求

1、施工及调试工期：30天

2、质保期限：一年

6、气候箱屏蔽：建议厂家在施工期间将钢板与钢板之间的缝隙进行焊接。

3、气候箱将来可拆卸搬移至其他位置，对搬迁一次的费用进行说明。

华北电力大学

高电压与绝缘技术教研室