马尔文Mastersizer 3000 激光粒度仪操作规程

- 开机：打开仪器主机电源和电脑，双击打开MS3000软件。检查联机情况，正常软件的右下角会出现MS3000主机序列号和所连接的附件种类（湿法测试Hydro LV，干法测试Aero S）。

- 清洁系统：测试开始前和结束后需要清洁系统。由“工具”→“附件”进入到Hydro LV的操作控制窗口，手动控制清洁系统。

- 测试样品：“首页”→“手动测量”，进入测试窗口。设置样品信息，如样品名称，光学参数，测量时间，测量次数等；在附件里设置搅拌速度，超声方式等。

- 设置完后，按“确定”，进入测试窗口。确认搅拌处于工作状态，点击“开始”，仪器先初始化，自动对光。

- 再按“开始”进入背景测量。

- 背景测完后，仪器提示加入样品。此时手动加入样品，直到遮光度到达范围内后按“开始”测试。

- 测试过程中如需要加超声分散或者改变搅拌速度，可通过右侧的超声控制和搅拌控制来调整。

- 测试过程中需要改变样品名称，可通过右侧第二个选项“样品文档”来实时改变。

- 测试完成后，页面上会显示多次测试的趋势图和数据统计值。如需继续测试，可以再按“开始”重复测试。

- 测试完成后需及时清洁系统，避免长时间的污染。

- 测试结果会自动添加到记录列表中，选择相应的记录在报告中显示或者打印即可。 软件已启动数据强制保存模式。

- 结果编辑：在记录列表中选择需要编辑的记录，点右键，选择“编辑结果”，可修改样品名称，光学参数等，而无需再次测样。

- 关机：先关闭软件，再关闭仪器电源。

- 记录仪器使用情况。