测量不确定度的评定程序

文件编号：    LZSYS/QP/504-2015

版    本：    C

页    数：    6

修改状态：    0

保定市立中车轮制造有限公司实验室程序文件

测量不确定度的评定程序

文件编号：LZSYS/QP/504-2015

一.目的 为了正确进行测量不确定度的评定,使检验结果能够处于合理的不确定度范围内,特制定本程序。 二.范围 本程序适用于测量不确定度以及判断测量结果是否处于合理不确定度范围内的情况。 不确定度评定的应用范围：检验方法要求、客户的要求、据以做出满足某规范决定的窄限、其它需进行不确定度评定的情况，如比对试验等。 三.职责 1.实验室主任负责对不确定度报告进行审批。 2.技术负责人会同有关人员进行检验结果的不确定度的评定。 3 档案员负责对不确定度评定报告进行整理、归档。

测量不确定度的评定程序

文件编号：LZSYS/QP/504-2015

| 四.工作程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程 | 责任部门 | 说明 | 输出 |
| A 不确定度的评定 | 各检测室 各相关部门 | 1.实验室按JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》进行不确定度的评定。具体如下: 1).找出不确定度产生的原因，建立数学模型。 Y=f (X1 X2……Xn) 其中Y 被测量(输出量) X 影响量(输入量) 不确定度的来源主要包括所用的标准物质(参考物质)、方法和设备、环境条件、被测物品的性能和状态以及操作人员等。 2).给出每个影响量X 的灵敏系数Ci Ci=∂∂xi 3).计算每个影响Xi的标准不确定度μ（Xi）Vi对于标准不确定度μ（Xi）的评定有两种类型：一是A类评定、一是B类评定。 A类评定是对一级观测列进行统计分析，其 μ（X）=S（X） 如重复测量下得出几个观测结果xki 则： 单个样本xk的Sxk=k=1nxk−x2n−1 平均值x的Sx=Sxkn=k=1nxk−x2nn−1 vi=n−1 如被测量Xi在重复条件下进行了n次独立测量xi1，xi2……xin,其平均值Xi，标准差为Si。 如有m组这样的被测量，则 合并样本标准差 Spxi=Si2m=i=1mj=1nxij−xi2mn−1 vi=mn−1 对于B类评定，按不同分布，找出其等价标 |  |

测量不确定度的评定程序

文件编号：LZSYS/QP/504-2015

| 流程 | 责任部门 | 说明 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A B | 各检测室 各相关部门 | 准差uxi。 4).计算每个影响量Xi的标准不确定度分量uiy uiy=Ci⋅uxi 5).合成标准不确定度ucy及其有效自由度Vetf ucy=i=1vui2y+2i=1n−1j=i+1vuiyujyrxi,xj当各影响量独立无关时，相关系数r=0则 ucy=i=1Nui2y 当被测量接近于正态分布时，计算有效自由度VeH 有效自由度VeH=uc4yi=1Nui4xiVi 6).给出扩展不确定U或Up 根据输出量（被测量）的分布情况和有效自由度，求出所要求的置信概率P下的包含因子k，则 U=kpucy。多数情况下取P=95%。 如果Y接近于正态分布，则U=kpucy 若不能判断y的分布，则取k=2或3（一般取k=2）U=kucy 7).给出测量不确定度报告 不确定度报告，U最多取两位有效数字，最末位后面的数字都进位。 |  |

测量不确定度的评定程序

文件编号：LZSYS/QP/504-2015

| 流程 | 责任部门 | 说明 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  | 2.技术负责人将不确定度评定报告交实验室主任审批。 3.审批后的报告一份交档案员存档，一份交实验室或相应客户。 |  |

测量不确定度的评定程序

文件编号：LZSYS/QP/504-2015

| 五.相关文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 |  |  |  | 编号 |  | 备注 |  |
| 1 | 仪器设备的控制程序 |  |  |  | LZSYS/QP/505-2015 |  |  |  |
| 2 | 实现测量可溯源程序 |  |  |  | LZSYS/QP/506-2015 |  |  |  |
| 3 | 检验结果质量控制程序 |  |  |  | LZSYS/QP/511-2015 |  |  |  |
| 修改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | 0 | 2015/3/20 | 文件格式修订 |  |  |  | 刘蕾 |
| B |  | 0 | 2012/1/16 | 完善内容 |  |  |  | 郑江德 |
| A |  | 0 | 2007/6/1 | 文件发布 |  |  |  | 刘增杰 |
| 版本 |  | 修订次数 | 修改日期 | 修改原因 |  |  |  | 修改人 |
| 版本/修订 |  | 生效日期 | 批 准 | 审 定 |  | 审 核 |  | 编 制 |
| C/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |