石家庄君乐宝乳业有限公司中心实验室

编号：JLB-ZXSYS-CX5.5-1-C-1603

仪器设备的控制与管理程序

版次：C

2016年3月20日发布                           2016年4月1日实施

石家庄君乐宝乳业有限公司中心实验室    发布

文件修正履历表

| No | 版本 | 生效日期 | 更改前内容提要 | 更改后内容提要 | 起草人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 20120801 | - | - |  |  |  |
| 2 | B | 20141001 | - | - |  |  |  |
| 3 | C | 20160401 | - | 1、增加文件修正履历表 | 赵媛媛 | 李飞 | 张耀广 |

目录

1目的	4

2范围	4

3职责	4

4程序	4

4.1仪器设备的配置与采购	4

4.2检验设备安装调试	4

4.3检验设备验收	5

4.4仪器设备的使用	5

4.5检验设备使用记录的要求	6

4.6检验设备参数保护要求	6

4.7检验设备档案及管理	6

4.8仪器设备的维护和故障的处理	9

4.9仪器设备的核查	9

4.10仪器设备的报废	9

5相关文件	10

6相关记录	10

仪器设备的控制与管理程序

# 1目的

配备适用的、符合检测要求的仪器设备，并始终控制在有效状态，以保证检测结果的准确性。

# 2范围

适用于控制影响检测结果质量的所有仪器设备。

# 3职责

（1）设备管理员负责期间核查计划的制定，组织仪器设备的检定、校准；设备的日常管理，建立仪器设备档案；审核申购设备的技术参数、协助设备采购部门采购仪器设备；仪器设备的维修和状态控制；负责报废设备的审核及清理工作；

（2）检验室负责人提出仪器设备的使用配置要求；组织仪器设备的验收；对仪器设备的验收情况进行审核；组织仪器设备的维护；组织编写仪器设备操作规范；

（3）各仪器设备使用人员：做好仪器设备日常维护、期间核查及保养；

（4）技术负责人批准仪器设备的使用、维护、核查的作业指导书和期间核查的确认；授权仪器设备的使用。

# 4程序

# 4.1仪器设备的配置与采购

4.1.1检验设备配置

实验室应正确配备满足检测和校准要求的检验设备，以满足检验标准和质量控制要求，新增检验设备需满足的条件：

（1）新工厂建立、检验计划项目、检验量增加或检验方法变更需检验设备投入；

（2）检验设备性能老化严重需更新换代，报废后需重新设置；

（3）现有检验设备精度不能满足检验要求；

（4）特殊需求经实验室主任审批通过。

4.1.2检验设备采购

4.1.2.1检验设备采购及到货按照公司《设备采购管理办法》、《物资招标、比价采购管理制度》及相关采购制度执行。

4.1.2.2采购合同签订按照公司《合同管理制度》进行。

4.1.2.3设备付款依照合同要求期限完成。

# 4.2检验设备安装调试

4.2.1自行安装

自行安装设备需按照设备说明书安装要求进行。开箱后核对装箱单中各项内容，检查各部分外观有无损坏。

4.2.2厂家安装

厂家安装需满足以下内容：

（1）前期准备：按照设备安装条件做前期准备（如水电气设施、所用试剂、药品、环境等），符合安装条件后与厂家确认安装相关事宜。

（2）到场安装：由使用方和厂家工程师共同开箱，精密仪器的安装通知检验技术部设备管理员参与，依据合同和装箱单核对货物并检查各部分外观有无损坏。一切正常则执行安装工作。如发生损坏或数量不符的情况与厂家协商，不能解决的要通知检验技术部设备管理员，由其与设备厂家对接处理。

（3）设备调试：设备安装完成后需在5个工作日内完成新设备的安装调试工作（特殊情况除外）。按照设备使用要求对设备进行相关参数调整，可以对仪器稳定性、重复性、精准度、安全保护等指标进行测试。使用方现场确认各指标是否满足和统计技术指标要求。

4.2.3现场培训

实验室依据实验需求安排新设备培训，确保实验人员具备设备使用能力，并了解设备原理、使用方法、操作注意事项、维护方法、参数设置方法、常见故障处理等，厂家培训人员对培训效果进行验证，合格后才允许操作该设备，并由厂家工程师对培训合格人员进行授权，并在《检验设备验收报告单》中进行记录。

# 4.3检验设备验收

当安装、设备调试及现场培训三个环节均完成后可进行设备验收，具体要求如下：

（1）硬件验收：使用方需对设备主机、附属组件的外观状态验收，对附带工具和备件的数量进行清点，附带备件入库管理。

（2）安装验收：在操作员考评合格且能够独立操作检验设备的前提下，将现场安装、设备调试及现场培训的相应内容完整记录到《检验设备验收报告单》中，设备管理员签字确认，技术负责人批准。

（3）归档：验收合格后5个工作日内更新设备台账并建立档案。

# 4.4仪器设备的使用

4.4.1新购仪器设备的使用

（1）验收达到要求的仪器由设备管理员15个工作日内安排检定/校准，其结果满足指标或使用要求的仪器设备才能投入使用。

（2）当检定/校准产生一组修正因子时，设备操作人员在3个工作日内更换完“设备标识卡”和绿色标识，确保其所有备份得到正确更新。当检定/校准结果以偏差形式给出时，其结果应保存在设备附近，易于查看。

4.4.2仪器设备的使用具体要求如下：

（1）人员要求：操作人员符合人员上岗资格要求，主要仪器设备需经过实验室技术负责人授权，国家规定需持证上岗操作的特种设备需要取得国家认可的操作证书后方可允许操作设备。

（2）操作要求：检验设备操作及维护执行SOP或使用说明书中规定的内容，使用前及使用期间，使用人员要确保仪器在安全无隐患情况下运行。

（3）环境要求：检验设备的放置和使用要注意环境条件和使用限制条件（如工作台、环境温度和湿度，以及对药品和物品性质的要求等）。当设备有环境要求时，需要进行监控并记录。当环境条件超出要求时，应加以调整。

（4）监控要求：实验室需监控对温度和压力有要求的检验设备，并做记录。依据实际情况建立监控标准，依据标准执行日常监控工作，对于超出允许偏差时，必须采取有效措施及时纠偏，做好相关记录，保证检验设备纠偏结果在可控范围内可追溯。

# 4.5检验设备使用记录的要求

当设备产生的数据参与最终结果计算或直接出具结果的，应对所用检验设备的使用情况进行记录，便于结果追溯。

# 4.6检验设备参数保护要求

实验室应保持设备固化的硬件及软件运行基本参数，不得随意调整，必须调整时，需得到实验室技术负责人授权批准后方可调整，做好记录。

# 4.7检验设备档案及管理

4.7.1检验设备档案管理

4.7.1.1新安装的检验设备，不论资产归属，设备档案由设备管理员负责管理，其他人员借阅须办理手续，填写《检验设备档案查（借）阅登记表》。实验室检验设备档案，归档时应保存设备验收单、寿命数及随设备带材料、计量证书、设备变更手续、维修的原始记录及设备后续产生的材料。在设备报废之前，保证档案的完整性及可查找性。

档案应包括以下全部内容：

（1）仪器设备和软件的名称、编号；

（2）制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；

（3）对设备是否符合规范的核查；

（4）接收日期和启用日期；

（5）目前放置位置；

（6）验收记录/接收时的状态（如：全新的，用过的，经过改装的）；

（7）制造商使用说明书；

（8）设备的维护计划和已进行的维护；

（9）设备的任何损坏、故障、改装或修理的历史记录。

4.7.1.2对没有必要建立档案的量具、器具、间接辅助设备（电炉子、电热套、电磁炉、真空泵、通风橱、废气回收装置、气瓶柜、冰箱、冰柜、UPS电源、固相萃取装置、空调、电脑、打印机等）不需建档案。仪器设备管理员应建立“量具账目”，量具账目应包括：

（1）量具的名称；

（2）编号；

（3）技术指标；

（4）目前使用和存放位置；

（5）检定/校准的日期和结果以及下次检定/校准的日期。

4.7.2检验设备管理

4.7.2.1检验设备的标识

（1）设备标识卡：标识内容需包含：设备名称、型号、设备编号、出厂编号等。

仪器设备管理员负责为每一台仪器设备统一编号并应将设备标识卡粘贴到设备的明显部位，且不影响读数及其功能的部位（图1）。

设备标识卡 设备名称： 设备型号： 设备编号： 出厂编号： 使用部门： 设备用途： 设备管理员： 使用责任人：

图1：设备标识卡

仪器设备的编号方法：

10   03   20

登记年限代码

登记当月流水账号

登记月份代码

（2）检定或校准标识

经检定或校准后的设备需张贴合格的绿色计量标识，标识应注明有效期和检定或校准人员。

（3）技术等级标识

设备管理员应对所有仪器、设备实施“绿、黄、红”三色标识管理。三色标识的使用及定义如下：

a绿色：经检定/校准/验证满足技术条件或达到使用要求的；

b黄色：某一功能或某一指标不满足技术条件要求，但能达到使用要求的，限制使用的；

c红色：仪器设备损坏，经检定/校准/验证技术指标达不到使用要求的，超过检定/校准/验证周期的，怀疑有失准问题的，封存备用的。

（4）仪器设备校准的修正值标识：校准后的仪器设备的偏差或修正值应贴于设备上。

（5）固定资产标识卡（适用于不含税价≥2000元）：执行《固定资产管理制度》，其财务将固定资产标识卡给实验室负责人后，将其粘贴于仪器上即可。

4.7.2.2精密仪器设备要由技术负责人授权后才能使用，要按权限范围进行操作，详见《授权书》。

4.7.2.3精密仪器设备由培训合格的主要使用人员编写仪器设备SOP，在并在15个工作日内完成SOP的受控下发，并严格按规程操作。由技术负责人组织编写仪器设备操作规程，内容应包括：

（1）为保证仪器设备安全、有效使用的操作程序；

（2）使用限制条件（如环境温度和湿度等）；

操作规程由技术负责人审核，质量负责人批准实施。

4.7.2.4对初次添/配置的大型贵重且操作复杂的仪器设备，应安排操作人员的培训。操作人员应首先阅读仪器设备使用说明书，熟悉仪器设备各操作按钮的功能。严禁未看懂使用说明书或对仪器性能不熟悉，就盲目上机操作使用。

4.7.2.5 仪器设备使用前，要对仪器设备进行开机检查，仪器正常才能进行检测。检测完毕，再对仪器设备进行关机前检查，正常后关机，并填写使用记录。

4.7.2.6微生物检测需要使用的无菌工器具和器皿应能正确实施灭菌措施，无菌工器具和器皿应有明显标识以与非无菌工器具和器皿加以区别。新购置的玻璃器皿用5%氢氧化钠和3%稀酸分别浸泡24h，清洗后使用。

4.7.2.7 所有微生物检测人员都应在微生物常规的仪器设备的应用、清洁、适当的维护等方面得到培训。

4.7.2.8 微生物检测用于存储样品或培养微生物的设备的工作温度直接影响分析结果或对设备的正确性能来说是至关重要的，微生物室应监控这类设备的运行温度，并保存记录。

4.7.2.9 HPLC仪、GC仪、AAS、AFS、凯氏定氮仪、电子天平、酶标仪等更换备件时，应由设备管理员和使用人更换，其他操作人员不得擅自更换。

# 4.8仪器设备的维护和故障的处理

4.8.1检验室负责人应组织使用人员制定设备维护计划。维护计划应包括维护项目、方法和时间间隔。仪器设备的维护、保养等，按仪器设备使用说明书或操作规程的有关规定实施，填写仪器设备维护保养记录。

4.8.2某一功能或某一指标达不满足技术条件要求，但能达到使用要求的，检验室负责人应向技术负责人提出书面报告。如有可能，经技术负责人和检验室负责人共同确认后作降级限用处置，并粘贴黄色标识。

4.8.3当仪器设备出现故障时，操作人员应立即停机通知设备管理员，经过诊察确定需要修理时，应加贴红色停用标识，设备管理员组织与仪器设备维修厂家联系。

4.8.4技术负责人应组织对可能造成对检验结果的影响进行追溯核查。当核查发现已经造成影响时，技术负责人应以书面形式尽量通知到所有保存检测报告和使用检测结果的客户。追溯应执行《检验报告的编制和管理程序》和《不符合检验工作、纠正措施及预防措施控制程序》。

4.8.5岗位使用人员应对修复后的仪器及时安排检定/校准或验证，当证明该仪器的性能和指标已经得到修复才能重新投入使用。

4.8.6在确认无法修复时，经技术负责人审核后报质量管理中心检验技术部，批准其报废。

# 4.9仪器设备的核查

4.9.1无论什么原因，若设备脱离了实验室的直接控制，设备管理员应确保该设备在其使用前、后对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。

4.9.2仪器设备的期间核查，按《期间核查管理程序》实施。

4.9.3不允许对检测仪器设备进行正常操作之外的调整，以避免发生引起检测结果失效。

# 4.10仪器设备的报废

4.10.1仪器设备的主要功能已丧失或国家明令淘汰时、计量检定/校准不符合且无法修复，实验室填写《检验设备报废申请单》报技术负责人核实后，办理报废手续，集中统一处理。

4.10.2报废的仪器设备由设备管理员清除该仪器设备档案等相关资料。

4.10.3验收或检定/校准达不到要求的仪器，由设备管理员联系有关供应商办理包修、包换、包退手续。

# 5相关文件

《服务和供应品采购程序》

《不符合检验工作、纠正措施及预防措施控制程序》

《测量溯源控制程序》

《期间核查管理程序》

# 6相关记录

《仪器设备台帐》

《设备使用记录》

《仪器设备验收报告单》

《检验设备大修验收表》

《仪器设备档案登记表》

《仪器设备报废申请表》

《仪器设备维护保养记录》

《授权书》

《仪器设备申购单》

《检验设备档案查（借）阅登记表》

《备品备件更换记录》

—————————————————— The   End————————————————