邯郸制药股份有限公司

化验室检验仪器设备管理规程

1.1、请购、领用程序

1.1.1、检验用仪器设备采购按照公司《固定资产管理规程》中流程进行采购。

仪器、设备安装时，应检查并确保该仪器、设备的使用说明书、备件是否齐全；检查安装是否恰当，管路连接是否符合要求。精密仪器必须置于恒温、恒湿、防震、防尘及避光等条件或仪器规定条件下使用。

仪器接收后应登记“检验设备台账”

1.1.2、做好仪器调试、检定的准备工作，设备部联系法定计量部门及时搞好仪器的检定验收。

1.1.3、有计量检定部门粘贴绿色计量合格证的仪器设备，方可使用。

1.2、存放环境

1.2.1、精密仪器、大型设备应分类存放在不同房间。存放室应避免阳光照射，保证仪器的光学系统正常。还应与化学检验室隔开，以防止腐蚀性气体、蒸汽、酸碱等腐蚀仪器设备。

1.2.2、精密仪器室应保证室内温度在15～25℃，相对湿度35%～65%为宜。室内应避光，通风良好，有防尘设施。

1.2.3、在精密仪器室附近要配有相应的消防器材，以保证发生火灾事故时随时取用扑救。

1.2.4、天平及其它仪器应设在防震、防晒、防潮、防腐蚀的单独房间内。

1.2.5、烘箱、高温炉应放在不易燃烧的水泥台或坚固的金属架上。

1.2.6、较大仪器应固定位置，不得任意搬动，并罩上仪器罩防尘；小型仪器可直接放在柜中。

1.3、使用

1.3.1、分析用仪器的容量、灵敏度均应与所从事的分析操作相适应。如原有精度经有关部门鉴定达不到要求，应及时检修、更换或报废。

1.3.2、所有仪器设备应安装完好，取得计量检定合格证后方可使用。

1.3.3、精密仪器室应注意防潮，经常更换干燥剂以防止仪器生锈。对不经常使用的仪器应经常通电、以达到除湿目的。

1.3.4、各种精密仪器、设备均应配备使用、清洁和保养操作规程。内容包括：

A、名称、型号、生产厂商、进厂编号。

B、使用操作方法、步骤、注意事项。

C、清洁规程和保养规程，包括清洁保养内容，方法、步骤，所用设备、器具与溶剂等。

D、故障及异常情况处理。

1.3.5、使用人应熟悉操作规程和仪器设备性能，按操作规程进行操作，做好使用、维护记录。

1.3.6、检验设备应规定专人管理、使用，无关人员严禁动用，特殊情况需经主管批准。设备应规定清洁与保养的负责人。

1.3.7、各类仪器设备均应具有合格运行标识，检查无误后方可使用，仪表有检定合格证。紫外与红外分光光度计不能共处一室。

1.3.8、计量仪器、精密分析仪器使用前检查是否保持清洁、干燥，各类开关、按钮是否归零或在规定位置，如有异常应及时调整，保证开机后运行正常。

1.3.9、电热设备，如烘箱、高温炉或培养箱等，使用前应检查电源是否切断，设备是否处于待命状态，一切正常时方可开启。

1.3.10、精密仪器、设备的拆卸应经过规定的审批手续，未经批准，不得私自拆卸。无关人员严禁动用。

1.3.11、发生故障应及时报告、修理，做好检修记录。仪器、设备损坏或出现异常时，要立即更换“待修”标识，及时通知维修，并记录在相应使用记录上，使用人员不能擅自乱动、乱拆仪器、设备。维修完毕，由维修人员填写维修记录。

1.3.12、不得使用有故障的仪器、设备，有故障的仪器、设备应挂上“待修”状态标识。

1.3.13、仪器设备使用后应及时关闭电源，填写各仪器设备的使用记录（或日志），进行清场、清洁工作后才可离去。

1.3.14、每天由专人观察和记录室内温、湿度（至少二次），当温、湿度超过仪器、设备规定的环境使用范围时，应采取措施。

1.4、检定/校准与维护

1.4.1、检定/校准

A、外部检定/校准：由公司计量人员根据国家规定，进行外部检定/校准工作，并提供可追溯性证书，证书内容应及时反馈实验室。

对计量部门提供的检定证书，实验室可直接采用。

若是校准证书，则需要评估确认是否符合检测要求及相关标准规定的要求，即校验项目、校验的指标如检测限、不确定度是否符合检测分析要求，以便确认仪器设备的技术性能、量程、准确度、分辨率等是否满足所开展检测项目标准的要求。如果校准产生一组修正因子，在检测数据时可能需要加（减）这个修正因子，才是正确的检测数据。

B、内部检定/校准由公司具有检定/校准资质的计量人员，按照检定/校准规程的规定进行。

1.4.2、维护

A、预防性维护：按照既定的程序，定期对实验室仪器设备的部件进行检查、清洗、修整、更换，确保仪器运行的可靠性，消除可能导致实验结果失败的系统性误差，降低仪器在使用中出现故障的可能性。

每年定期由经培训和授权的设备和实验室人员（或由仪器、设备供应商）对仪器、设备进行维护（一般每年维护一次为宜），并有维护记录。

B、非计划性维护（维修）：指仪器设备在使用过程中发生故障，或校准不合格时，需要对其进行调整，维修或更换相关部件，使仪器功能满足使用要求。

通常由公司设备维修人员进行维修。当公司设备维修人员无法进行维修时，按照有关程序规定，报请仪器设备供应商或售后服务商进行维修。

1.5、验证或确认

1.5.1、新购仪器设备的验证和确认按照公司“验证管理规程”的规定执行。

1.5.2、仪器设备的再确认

A、仪器设备变更等引起的再确认，需重新进行安装确认、运行确认或性能确认，包括：

使用条件恶劣或使用环境条件发生重大变化时，如仪器的安装地点变化；

仪器设备维修或出现故障、或更换关键部件；

软件或硬件升级；

由偏差、数据超出标准或数据趋势分析引起等。

B、定期再确认，通常重复初始确认过程中的性能确认的全部测试或部分测试，包括：

对检测质量影响较大的重要仪器设备；

仪器设备量值显示不稳定、容易漂移；

仪器设备使用频率较高或使用周期长；

对仪器设备的稳定性有怀疑时；

经常携带运输到现场的仪器设备等。

C、实验室负责人根据批准的确认计划，组织本室QC人员及仪器设备专管人员，结合所负责的仪器设备的特点、使用情况提出相关确认方案报质量管理负责人批准后实施。确认方案的内容见《实验室仪器设备确认操作规程  总则》。
    D、再确认工作完成后，应按公司规定模板出具一份完整的确认报告，报告的内容见《实验室仪器设备确认操作规程  总则》。

E、冰箱、粉碎机、水浴锅及常年使用的辅助性小仪器设备只进行正常的维护、保养。

1.5.3、经验证、确认合格的仪器设备应有明显的标识；损坏的仪器设备，经检定、校准、验证、确认检查不合格的仪器设备，性能无法确定的仪器设备，超过检定周期或停止使用的仪器设备应有明显的红色不合格证标识。

1.5.4、仪器设备的验证、确认方案和报告（包括原始记录），按公司规定，交公司验证管理部门长期保存。