1	主要技术参数

1.1 加速电压：0.3kV – 30kV

1.2 分辨率

二次电子探头：3.0nm at  30kV(WD   =  5mm,   高真空模式)10nm  at  3kV (WD  =  5mm,   高真 空模式)

背散射探头：4.0nm  at  30kV   (WD  =  5mm,  高/低真空模式)

1.3 放大倍数：X5~X300,000

2	工作环境

2.1 单独接地电阻小于 50 欧姆

2.2 温度 15-30 度，湿度小于 70%，无灰尘、周围无震动、无腐蚀性介质，无电磁干扰。防 止阳光直射。

3	操作规程

3.1 开机

3.1.1  打开配电箱总电源，开启 UPS。

3.1.2  合上背面总电源闸，确认 STAGE 闸和 DISPLAY 闸均为合闸状态。

3.1.3  将前面板钥匙从 OFF 转经 START 后自动转回 ON。

3.1.4  电脑启动，进入 PC 操作程序。

3.2 放置样品

3.2.1  持续按住前面板 AIR 按钮 1 秒以上至指示灯亮，或单击操作界面右上角 AIR 键至 该键变为灰色，放气。

3.2.2  将处理完毕的样品固定于样品台上，精确测量高度后，放入样品仓。

3.2.3  按前面板 EVAC 按钮至指示灯亮，或单击操作界面左上角 EVAC 键至该键变为绿色。

3.3.样品观察

3.3.1  确认样品室已高真空，在操作程序中选择合适的工作参数（电流、电压、工作距 离）。

3.3.2  选择合适的光阑孔后，聚焦样品。对样品进行对中、聚焦及消像散。

3.4.选择扫描模式

单击 Run/Freeze 键，屏幕轮换改变运动和冻结，此时可以单击扫描控制选择区右上的 黑色三角，出现下拉菜单可供选择，可选择 TV、Fast、Slow、Red 四种扫描模式。

3.5.拍照

3.5.1  选择模式	在 TV、Fast、Slow 模式下选择合适的分辨率和帧数，在相应的扫描模式下，点击拍照像。

3.5.2  保存	拍照的照片将出现在屏幕下方的 Captured  Image 窗口中。可选择路径、文件名、保存信息和图像类型，保存图像。

3.6 关机

3.6.1  所有操作结束后，点击 HomeZ65 键使样品台恢复到初始位置。

3.6.2  关闭高压，等待 1 分钟后，点击 AIR 键，当放气完成时，打开样品仓，取出样品； 关闭样品仓，单击 EVAC 键，当抽气完成时，关闭操作程序。

3.6.3  关闭电脑，将前面板钥匙从 ON 转至 OFF 断开背面总开关闸。

4 维护与保养

4.1  S-3400N 扫描电子显微镜维护分为

4.1.1  电子光学系统部件的维护： 更换钨灯丝，聚光镜光阑，物镜活动光阑，物镜固定光阑。

a.钨灯丝更换注意事项：要等灯丝冷却后才能更换灯丝，首先检查韦氏帽内孔和阳极 板是否发黑，如果发黑可用专用工具进行抛光与清洗。更换时注意不要让 O 型圈掉出 孔槽，更换灯丝后重新设置灯丝饱和点，进行电子束对中操作。

b.聚光镜光阑更换注意事项：聚光镜光阑推荐一年更换一次（可与电镜的使用频繁程度而定），更换过程中注意内衬管每节顺序和正反。

c.物镜活动光阑更换注意事项：物镜活动光阑推荐一年更换一次（可与电镜的使用频 繁程度而定，可反面使用），更换过程中小心缓慢拔出和插入光阑，以免撞坏。安装 时注意物镜活动光阑固定用的压片有正反面，应将勾面朝下。

d.物镜固定光阑更换注意事项：物镜固定光阑推荐一年更换一次（可与电镜的使用频 繁程度而定），更换时需将背散射探头退出，操作有一定风险，只能由专业工程师操 作。

4.2  真空系统部件的维护：

4.2.1  机械泵、空压机、分子泵。

a.机械泵的维护：当机械泵油混浊或油量接近最低界限需要更换机械泵油。当油雾捕 捉器对油烟过滤效果不好时，需要更换新油雾捕捉器。需要停机后并等待机械泵冷 却后才能进行各项维护机械泵。

b.空压机的维护：停机后方可进行半月一次的放水，放水时应缓慢拧动开关。

c.分子泵的维护：需对储油池的更换和轴承维护。操作有一定风险，只能由专业工程 师操作。一般建议二年保养一次。

4.2.2  探头的维护： 更换二次电子探测器的闪烁体。操作有风险，只能由专业工程师操作。主要长期使用低真空功能会加速闪烁体的污染进而降低二次电子探测器的检验效率。

4.3  空调出风口不要对着电镜主机镜筒。

5	验收

5.1 真空系统维修后，观察开机时抽真空时间不超过 5-7 分钟，做试样时抽真空时间不超过1-2 分钟。

5.2 电子光学系统维修后，由售后维修工程师与本室电镜操作员双方确认后签字。

起草：芦彦

审核：叩军格

批准：