实验设备自校准管理规定

1、目的

对用于证实产品符合规定要求的检验和试验仪器设备进行控制，确保检测结果的有效性。

2、适用范围

适用于对物料、半成品及成品进行检验或试验，以及生产过程中进行工艺参数监控的检验、测量和试验设备。

- 职责

品控部：

a.负责检验和试验仪器设备的添置计划申报、总经理批准后的采购、验收和管理；

b.负责检验和试验仪器设备的校准；

c.负责检验和试验仪器设备偏离校准状态时的追踪处理，负责该类设备使用人员的培训。

4、工作程序

4.1检验和试验仪器设备的采购及验收：

品控部负责检验和试验仪器设备（以下简称检测设备）的采购及验收，在采购时要明确检测设备的精度要求，并在《检验和试验设备台账》中注明其验收和校准的情况。

4.2检测设备的初次校准： 经验收合格的检测设备，由品控部负责送计量单位或自行校准合格后，贴上相应的标识，保存于品控部。由品控部负责发放相关部门使用。

4.3检测设备的周期校准：

4.3.1送外校验时，由品控部负责送国家法定计量单位或联系计量单位到厂内进行校准，要求校准单位出具相应的校准报告。

4.3.2校准合格的检测设备，由校准单位贴绿色“合格标签”并签名标注有效期。部分功能或量程校准合格的，由校准单位贴黄色“限用标签”，在标签上注明可使用的范围。校准不合格的，由校准单位贴红色“不合格标签”，并送修后重新校准；对因体积较小或影响操作等原因而不宜帖标签的检测设备，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但设备要刻上编号，便于追溯。

4.3.3对于无法修复的检测设备，经品控部负责人确认后，由品控部负责人决定作报废等相应处理。检测设备的校准、修理、报废应在一览表“备注”栏内作相应的记录。

4.4检测设备使用的控制

4.4.1使用检测设备时，使用者应确保测量不确定度包括准确度和精密度已知，并与所要求的测量能力相一致。

4.4.2使用者在使用检测设备时，要检查设备是否完好，是否在校准有效期内。

4.4.3使用者在检测设备的搬运、防护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。

4.4.4使用者在使用检测设备前进行调整、归零，须遵守操作规程，以防止因调整不当而使校准失效，使用后要进行适当的维护和保养。

4.5检测设备偏离校准状态的处理

4.5.1在使用时发现检测设备偏离校准状态，使用者须停止检测工作，及时报告品控部，由品控部组织人员对设备偏离校准状态的原因进行分析，并负责重新送检；品控部需追查使用该设备检验和试验的产品流向，评定并记录检验和试验的有效性，确定需要重新检测的范围并重新进行检测，对已出厂的产品由品控部负责追踪并记录结果。

4.5.2周期校准时，发现设备偏离校准状态，参照4.5.1进行处理。

4.5.3在使用仪器设备时,还应进行其功能运行检查.

4.6检测设备的环境要求

检测设备的使用环境应符合技术资料(使用说明书)的规定，由品控部负责检查其使用环境是否适宜。

4.7人员培训

检测设备的使用人员，由品控部负责组织进行相应的培训。

4.8对于具有检测作用的工装夹具、样品样板等，需经品控部认可、编号、贴上相应合格标识（注明认可人、有效期）后方可使用，品控部负责建立总台帐，并对其有效性进行监控。

5、相关记录

6.1《检验和试验设备台账》

2017年1月1日