粉末X射线衍射仪（XRD）

使用管理办法

- 总则

- 本管理办法依据过程所大型设备使用管理规定、扫描电镜原理、XRD用户手册、XRD操作流程等资料进行编制。

- 本管理办法适用于在公司进行XRD检测的所有部门及人员。

- 使用管理

- 非XRD工作人员不能进入XRD分析室，窗户保持24小时关闭，相关人员进入分析室内要及时关闭分析室门。

第四条  XRD分析室保持温度在25±5℃，且每小时温度变化不大于2.5℃，相对湿度小于60% 。

第五条  XRD分析室管理人员要经常对XRD分析室进行除尘。特别是计算机、电子控制电路、高频发生器、显示器、磁盘驱动器等，用小毛刷清扫，同时将各个部分的积尘清除。另外，每天检测完关闭仪器稳压电源，过5-10分钟后关闭冷却循环水电源，同时马上打扫实验室地面及台面卫生。

第六条  为防止电脑中毒及安全性考虑，用可读写光盘拷贝数据，禁止使用U盘拷贝。

第七条  每组样品测试完毕后，如后面没人继续测试，务必先将高压和电流降低，并关闭X射线。

第八条  如果设备超过半个月没有使用，则需要先对设备灯丝进行老化处理后，才可以进行测试。

第九条  进行测样时要严格按照XRD分析方法标准操作程序进行操作。

第十条  仪器下方两边外侧，大的红色按钮为紧急情况保护按钮，不是紧急情况下不要按下。分析过程中要随时观察仪器运行情况，若有异常状况必须立即检查原因或上报相关人员处理，异常情况排除后方能继续进行。

第十一条  严格按照规定制样，样品高度与样品台高度一致，压平，保持样品表面光洁平整。

- 维护保养

第十二条  仪器的维护保养如更换冷却循环水，每三个月进行一次。钨灯丝或仪器出现故障问题要及时与管理人员联系。

- 收费标准

- 第十三条  XRD测样市场标准价格参照过程所内部价格制定，标准为：16度/min：20元/样；8度/min：30元/样；小于5度/min：50元/样。

- 第十四条  结账方式：采用公对公转账，每月底XRD管理人员根据《XRD测试登记表》统计测试样品数量，做出费用清单交于本公司领导及各公司负责人查看，双方审核确认签字后，原件交于财务，复印件由XRD管理人员留档保存。每月5号前，各公司根据费用清单进行打款。