高速冷冻离心机使用注意事项

只有经过培训的熟练人员才允许操作离心机。

使用前注意事项：

1．使用的离心管要完好无损，仪器运行前离心管需严格配平（电子天平称量，重量差小于0.01克），离心管帽要拧紧，离心管对称放置，确保不漏液，单个离心管所装样品的容量控制在50%—80%。

2．各离心机要用对应配套的转子和离心管。

3．离心前检查转子是否有腐蚀或破损迹象，如有异常及时通知管理员。

4．转子的盖子必须拧紧，双手平稳放置，确保转子平稳放置到位，搬取转子需轻拿轻放。

5．选择与设定转速匹配的转子，严禁超速过载使用。

使用中注意事项：

1．操作界面为手指触摸屏，参数设置禁止用尖锐物品按压。

2．仪器运行期间不要更改屏幕参数设置、禁止强行开启离心机门、禁止在离心机上方堆放任何物品。

3．仪器运行开始，待转速达到预设稳定转速状态，确无任何异常情况，方可离开。

4．使用中若出现异常震动或声音,要立刻暂停并告知仪器管理人员，切勿自行解决。

使用后注意事项：

1．实验完毕后要及时取出离心样品及转子，检查转子内是否有液体溢出，若有溢出或冷凝水，需用干净柔软的布擦净转头和机腔内壁，擦拭离心机腔时动作要轻，以免损坏机腔内温度感应器。

2．切记低温离心后，待机腔内温度与室温平衡后方可盖上机盖。